设备科发布医用设备市场调研

（2026-08-04 医院官网发布）

附件二：调研设备技术参数要求
项目序号1：

新生儿有创呼吸机
	用于早产儿、新生儿使用的有创高频呼吸机，兼顾有创常频、无创等辅助呼吸需求；

	技术参数：

	1通气控制：具备有创高频通气功能，兼具有创常频和无创通气功能；有创高频模式下具备容量保证（VTG）功能；有创常频通气模式下至少同时具备容量保证VTG和容量限制（VTLimit）两种呼吸模式

	2、有创高频通气技术参数：

	2.1
平均压可调，上限≥40 cmH2O，调节步长＜4cmH2O

	2.2
振荡频率：下限≤5 Hz，上限≥18 Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰

	2.3
振荡振幅：下限≤5cmH2O，上限≥90cmH2O，单独采用蓄电池供电时，振幅可设置值≥80cmH2O

	2.4
振荡负压：可调范围下限≤-50 cmH2O

	2.5 高频通气模式支持手动肺复张和机控肺复张

	2.6高频模式容量保证数值可调，下限≤1 ml

	2.7 高频模式吸呼比可调，预置不少于4种常用吸呼比参数

	3有创常频通气技术参数：

	3.1
通气模式：至少具备间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV)+Psupport（压力支持）、压力支持通气 PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气CPAP;

	 3.2常频通气容量保证可调下限≤1 ml

	3.3
流量触发阈值可调，最小可调阈值≤0.2 L/min

	 3.4支持容量触发，减少外因造成的误触发

	3.5
吸气流量可调，可调节下限≤2 L/min，上限≥25L/min

	3.6
呼气流量可调，可调节下限≤2 L/min，上限≥20L/min

	3.7
SIPPV和SIMV模式均具备容量保证VTG和容量限制VTLimit功能

	4、无创通气技术参数：

	 4.1 具备无创间歇正压通气nIPPV ，峰压≥20cmH2O

	4.2 具备无创持续正压通气nCPAP，nIPPV和nCPAP模式下，具备自动和手动两种调节吸气流量和呼气流量的方式

	4.3 具备无创高频通气nHFO、高流量氧疗HiFlow

	5、呼吸机主要监测功能：

	5.1
至少具备三个常用肺功能环：P/V环、P/Flow环、V/Flow环

	5.2
至少可以同屏显示三道呼吸波形、两个肺功能环、三个常用参数压力（P）、容量（V）、流速（flow），方便对比研究肺功能情况

	5.3
监测参数至少支持：Spont%、Tispont、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数

	 6、热丝式近端流量传感器，可重复使用，死腔≤0.9ml

	7、触摸屏≥12英寸，屏幕与呼吸机主机可分离操作

	8、湿化系统：配备湿化管路两套，双加热重复性呼吸管路，可手动调节温度和湿度，可兼容第三方呼吸管路

	配置要求：

主机                                   1台

重复使用加热管路                       2套
无创套件（无创发生器、鼻塞、鼻罩）     2套
湿化系统                               1套
流量传感器                             2个
可移动台车                             1台


项目序号2：

新生儿无创呼吸机
≥8.0英寸触摸显示屏。监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比。图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。
内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。
内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%。正常通气时可进行氧浓度在线校准，校准时不影响正常通气。
提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。
呼吸监测：不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。
通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。
气道压力、呼末正压、吸气压力
HFNC模式：具有压力监测功能，流量范围0.5L/min-25L/min可调。
提供快氧通气功能：最长时间120s，增氧浓度22%-100% 连续可调。
具备自动泄漏补偿功能。
应具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。
要求具有空气气源内置积水杯，并具有观察窗口。
13.配置要求：
	序号
	附件名称
	规格
	数量
	备注

	1
	主机
	
	1
	

	2
	呼吸湿化器
	
	1
	

	3
	湿化罐
	
	1
	

	4
	鼻氧管
	
	2
	

	5
	国标氧气气源软管(带国标接头)
	
	1
	

	6
	国标空气气源软管(带国标接头)
	
	1
	

	7
	呼吸管路吊臂
	
	1
	

	8
	输液杆
	
	1
	

	9
	电源线
	
	1
	

	10
	说明书
	
	1
	

	11
	配适用于新生儿的鼻罩、鼻塞
	
	10
	


 项目序号3：

多功能婴儿培养箱

	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	多功能婴儿培养箱
	1、结合婴儿培养箱和婴儿保暖台的特性，实现闭合暖箱的闭合环境和保暖台的开放式环境的转换，为婴儿提供无须转运的、连续的温暖环境。

	
	
	2、热力系统设计，可实现培养箱和保暖台单独分离供热。加热材料采用碳钢材质, 取其无粉尘、无碎裂的特性。

	
	
	3、微电脑控制单元可集成控制设备的各项性能，并设有LED中央显示器，显示数据和长时间趋势图表等参数，并可于显示屏上直观设定各项监测参数。

	
	
	4、具备箱温温控和伺服温控两种模式。

	
	
	5、具备婴儿肤温监测和控制功能，可用于胎儿监护。

	
	
	6、带床体自动升降功能。在箱体水平的状态下可使床垫长轴倾斜，具备床垫0-12º无级连续倾斜控制系统。

	
	
	7、内置X射线盘。

	
	
	8、内置的一体化婴儿电子秤，测量数据显示于主机显示屏并可存储体重趋势。

	
	
	9、配备一体化的床垫旋转模块，床垫可360º旋转，床垫尺寸不小于60×40cm，任何操作时都无须移动病人，为临床提供最佳操作位置。

	
	
	10、双层暖箱壁，维持暖箱微环境的热量平衡。

	
	
	11、要求箱内工作噪音低，床垫中央上方10cm处测量，噪音水平小于50dB。

	
	
	12、加湿水槽采用透明外壳，可直观观察槽内水位和加湿器工作状况。水槽容量大于1000ml,可实现槽内水加热〉100°，有效控制院内感染的发生。并可高温高压消毒。

	
	
	13、具备空气过滤器，有效降低闭合环境细菌滋生率。

	
	
	14、具备病人趋势回顾功能，内容包括：婴儿皮肤温度、婴儿体重、暖箱温度、暖箱湿度。

	
	
	15、具备婴儿舒适温度提示功能，可根据婴儿体重、孕周和出生天数，提供合理参照控制温度。

	
	
	16、整机可徒手拆卸，清洁简单，方便消毒。

	
	
	17、婴儿控制温度范围：
35 ~ 37.5℃，增量0.1℃。

	
	
	18、暖箱控制温度范围：
25 ~ 39℃，增量0.1℃。

	
	
	19、具有湿度自动控制功能，控制范围30－95％。


 项目序号4：

一氧化氮治疗仪

1.主要及必须参数：一氧化氮气体来源及产生方式：空气为气源，即时获取，电离产生NO，机器可自己产生NO，不需要外部NO气瓶或反应体供应，内置过滤器过滤除NO以外的废气，保证NO纯度
2.必须适用于新生儿无创、有创呼吸机等各种呼吸连接方式，并且提供各种呼吸管路转接头。
3.设备使用寿命≥8年，使用期间提供机器所需所有耗材包括过滤器，呼吸机转换接头等，无需额外采购任何耗材。
4.机器内置电池，工作时间≥2小时，可适用于转运，电池使用寿命≥3年
5.配备传感器：同步流量传感器、电化学NO/NO2浓度传感器

6.一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm~70ppm，步长1ppm，一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~90ppm，分辨率0.1ppm，一氧化氮气体报警：上限设定范围：10ppm～90ppm，下限设定范围：0ppm～60ppm

7.二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~40ppm，分辨率0.1ppm，二氧化氮气体报警上限设定范围：2ppm
8. N2/NO 流速设置：流速设置范围 0.00-2.00L/min，可通过监测数值自动调节流速，误差±0.10L/min，分辨率0.01L/min
9.报警方式：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁，包括电池报警。
10. 操作环境温度-20℃-39摄氏度
11.自动排水功能：设备具备内置定期排空积水杯积水功能

12.
主屏幕显示≥12.1英寸彩色TFT LCD，分辨率：1024 X 768像素 除了按键操作外，还可以满足触碰操作。
