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附件二：调研设备参数要求及使用需求

一、中药房煎药设备
1、智能煎药机：

（1）容量：主锅体≥20L、辅锅≥5L

（2）功率：≥3750W

（3）★符合《中药煎药机国家标准》的相关要求，煎药效果：有效成份煎出率不小于50%；

（4）★符合《中药煎药室管理规范》相关要求。具有常压煎药功能，自动完成“先煎/后下”，及一煎、两煎的全过程。可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能，充分提高煎药药效；

（5）采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

（6）★具备自动完成“先煎/后下”功能，省时、省力，提高工作效率；

（7）★采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

（8）★采用一次成型，拉伸无焊接，医用304#不锈钢保温锅体，安全可靠，光滑清洁，节能环保；

（9）具有文火、武火自动转换，防温度过高和防干烧功能； 

（10）微电脑控制，电阻屏显示，多项自动侦测功能，操作方式简单，具有计时、定时设定等多种控制功能，更加智能、便捷；

（11）具有安全泄压阀，双安全阀超压自动报警，自动泄压自动闭合；

（12）★具有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失；

（13）可配备单体包装机。

2、中药汤剂包装机：

（1）容量：≥20000ML

（2）功率：≥1600 W

（3）自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

（4）包装温度、包装量自动显示。

（5）封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

（6）包装量为50-250ML无极变量可调包装。

（7）★易撕口设计，方边服用。

（8）适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

（9）包装平均速度8袋/分。
3、高效双筒浓缩机：

（1）容量：两个锅总容量≥60000ml

（2）功率：≥9900W
（3）★浓缩量：≥10000ml/h (高效模式)。
（4）真空率：-0.09Mpa

（5）具有高效快速浓缩和低温快速浓缩特点。

（6）具有自动报警提示功能。

（7）采用大功率双筒加热、抽真空及水冷凝冷却系统。

（8）防止浓缩液有效成分流失，保证浓缩效率。

（9）采用触摸屏控制，全新设计操作界面。

（10）消泡方式：高效模式采用快速风压消泡，低温模式采用瞬时压差消泡。

（11）环保方面：采用蒸汽冷凝回收，无蒸汽污染。

（12）进料方式：具备负压自动吸料功能。

（13）清洗方式：具备管路自动清洗功能。

4、自动调膏包装一体机：

（1）功率：≥2900W

（2）具有包装量10-50ml连续可调功能
（3）包装精度误差：≤±2ml。

（4）包装液体粘稠度：介质温度60℃时，动力粘度≤2000mPa·s（具有较好流动性）。

（5）包装速度：≥6包/分。

（6）具有自动搅拌功能

（7）具有无卷检测报警，停止包装功能。

（8）触摸屏控制，显示信息更全面，易操作，人机交互更便利。
（9）液体管路采用卫生级管件

（10）采用加热盘直接加热，调膏效果更高。
5、粉碎机：

（1）功率：≥2300w

（2）粉碎目数60-180目

（3）材质；SUS304不锈钢

烘干机：
（1）内胆材质：不锈钢

（2）容积：≥150L

（3）温度范围：室温+10-300℃

（4）功率：≥3000W

（5）分辨率：≥0.1℃

（6）高低温档：有

（7）定时范围：1-9999分钟

光学显微镜：
（1）光学系统：无限远色差矫正光学系统, 齐焦距离≤45mm；支持明场和偏光观察。

（2）镜筒及目镜：三目镜筒，10X目镜，视野≥20mm，瞳距50mm～75mm；

（3）物镜：配备4x、10x、40x、100x四个物镜

4x： NA≥0.10, 工作距离≥26.2mm ；

10x：NA≥0.22, 工作距离≥7.8mm ；

40x：NA≥0.65, 工作距离≥0.31mm ；

100x：NA≥1.25, 工作距离≥0.1mm ；

（4）载物台：安全载物台，无暴露齿条，边缘圆滑设计，载物台行程≥26mm×76mm，载物台表面 185mm (前面 150mm) 宽 X 140mm 深；

（5）聚光器：具有支持4孔位滑动器（明场和相差环在一个滑动器上）的聚光器槽；

（6）★照明：LED 照明，具备自动延时关闭功能，可在2小时不使用后自动关闭电源；

（7）机身设计：

① ★银离子镀膜，可以抑制细菌生长。有助于防止通过显微镜表面接触而发生的疾病传播，并有助于形成更健康的实验室环境；

②★机身集成usb供电接口。

（8）相机：

①物理像素：≥2000万

②相机帧率：≥67fps

③软件功能：可拍照、录像，测量，数据可导出Excel，支持实时景深融合、实时图像拼接、实时锐化。

羊水二氧化碳培养箱：

★1、箱体构造：水套式；

★2、工作体积：180升以上；

3、标配搁板数目：4块; 

4、温度控制范围：高于室温5℃～50℃ 

5、温度控制精度：±0.1℃

★6、温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) ；

7、报警：具有报警系统；

8、二氧化碳控制范围：0～20%； 

9、二氧化碳控制精度：±0.1% ；

★10、具有HEPA高效过滤系统；

★11、具有医疗器械注册证

产时超声-临床诊疗需求：
1、能评估胎头下降和入盆程度，尤其适用于第一产程进展缓慢或停滞时。

2、可评估宫口扩张情况，作为阴道指检的有效补充。
3、可通过测量客观参数预测阴道分娩成功率，评估分娩情况。
4、可监测胎心与胎儿状况，评估胎儿在分娩过程中的安危状况。
5、需要配套信息化系统，提供客观、量化数据，能自动识别切面和测量。通过AI算法能有效去除胎动伪影，实现稳定评估。具备构建平台，信息互通功能，以实现产程管理的全面升级。
电动妇科检查床-临床诊疗需求：
用于妇科检查、产前监护、分娩助产及门诊小手术等，提供安全、舒适且便于医生操作的多角度支撑。

