附件一：调研设备使用需求 
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一、医用超低温冰箱
1、容积：
不小于800L
2、制冷：

（1）变频双压缩机制冷，温度设定范围：下限≤-80℃，上限≥-50℃；温度波动范围≤5℃。

（2）控温要求：温度波动小，均匀性稳定，具备高精度温控系统及报警功能。

（3）支持断电长时间保温。
3、门体结构：

（1）优选：独立开门（双门/多门结构）。
（2）若为单门结构，需具备内门或独立隔温设计。
（3）门体：外门带门锁，内门为多层独立隔热门。
4、隔层与搁板：

（1）隔层数量：不少于4层，可上下调节，

（2）搁板为SUS304、304L或316、316L材质，耐腐蚀。
（3）承重满足冻存架及冻存盒满载需求。
5、另需配置冻存架，满足以下两种冻存盒尺寸：
（1）100孔2ml冻存盒：约143×143×53 mm

（2）100孔10ml取血管冻存盒：约180×180×103 mm

冻存架要求：与冰箱隔层尺寸匹配，配套抽屉式不锈钢冻存架（SUS304、304L或316、316L材质）可整架取放，适配上述两种冻存盒规格，兼容放置。

二、中医诊疗设备
1、中药蜡疗机：
（1）可同时制作蜡饼≥8盘;

（2）融蜡箱容积≥50L;

（3）实现关机、融蜡、过滤、放蜡、制饼全流程

2、穴位贴敷恒温熬制机：
（1）熬制锅容量≥10L，防粘、防糊；
（2）具备电动搅拌功能；

（3）具备漏电保护、过热保护、防干烧、短路保护；
（4）支持分段控温，恒温熬制

3、中药热奄包恒温机：
（1）有效容积30-40L;

（2）具备恒温控制功能，温度可调；

（3）内胆材质耐中药药汁腐蚀、易清洁；

（4）台式机；

（5）水浴加热；

4、微波治疗仪
（1）具备理疗和治疗两种模式；
（2）具备定时功能；
（3）至少提供脉冲波、连续波两种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷等效果，可根据病人情况设定不同的方案；

5、红外光灸疗机：

（1）连续工作时间不少于4小时；

（2）加热面积≥20cm²，可满足临床要求；

（3）温度控制需精准、稳定，最高温度不超过60℃；

（4）通道数≥2；

6、电针治疗仪：

（1）输出脉冲路数≥6；

（2）可输出连续波；
7、无烟艾灸床：

（1）艾灸耗材为开放使用耗材；

（2）能进行全身艾灸治疗，治疗时长可调；

（3）具有有烟和无烟点火系统，可一次性点燃艾柱；

（4）具有控温系统，皮肤接触面温度≤55℃；

（5）具有排烟或净烟装置；

（6）整床长度≥190cm，承重≥150Kg；
8、特定电磁波

（1）可灵活调节治疗头角度；

（2）具备多档位温度调节功能；

（3）具备定时功能，可连续运行时长≥2小时；

（4）需明确电源线长度
三、中医药剂设备
1、智能煎药机：

（1）容量：主锅体≥20L、辅锅≥5L

（2）功率：≥3750W

（3）符合《中药煎药机国家标准》的相关要求，煎药效果：有效成份煎出率不小于50%；

（4）符合《中药煎药室管理规范》相关要求。具有常压煎药功能，自动完成“先煎/后下”，及一煎、两煎的全过程。可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能，充分提高煎药药效；

（5）采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

（6）具备自动完成“先煎/后下”功能，省时、省力，提高工作效率；

（7）采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

（8）采用一次成型，拉伸无焊接，医用304#不锈钢保温锅体，安全可靠，光滑清洁，节能环保；

（9）具有文火、武火自动转换，防温度过高和防干烧功能； 

（10）微电脑控制，电阻屏显示，多项自动侦测功能，操作方式简单，具有计时、定时设定等多种控制功能，更加智能、便捷；

（11）具有安全泄压阀，双安全阀超压自动报警，自动泄压自动闭合；

（12）具有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失；

（13）可配备单体包装机。

2、中药汤剂包装机：

（1）容量：≥20000ML

（2）功率：≥1600 W

（3）自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

（4）包装温度、包装量自动显示。

（5）封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

（6）包装量为50-250ML无极变量可调包装。

（7）易撕口设计，方边服用。

（8）适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

（9）包装平均速度8袋/分。

3、高效双筒浓缩机：

（1）容量：两个锅总容量≥60000ml

（2）功率：≥9900W

（3）浓缩量：≥10000ml/h (高效模式)。

（4）真空率：-0.09Mpa

（5）具有高效快速浓缩和低温快速浓缩特点。

（6）具有自动报警提示功能。

（7）采用大功率双筒加热、抽真空及水冷凝冷却系统。

（8）防止浓缩液有效成分流失，保证浓缩效率。

（9）采用触摸屏控制，全新设计操作界面。

（10）消泡方式：高效模式采用快速风压消泡，低温模式采用瞬时压差消泡。

（11）环保方面：采用蒸汽冷凝回收，无蒸汽污染。

（12）进料方式：具备负压自动吸料功能。

（13）清洗方式：具备管路自动清洗功能。

4、自动调膏包装一体机：

（1）功率：≥2900W

（2）具有包装量10-50ml连续可调功能

（3）包装精度误差：≤±2ml。

（4）包装液体粘稠度：介质温度60℃时，动力粘度≤2000mPa·s（具有较好流动性）。

（5）包装速度：≥6包/分。

（6）具有自动搅拌功能

（7）具有无卷检测报警，停止包装功能。

（8）触摸屏控制，显示信息更全面，易操作，人机交互更便利。

（9）液体管路采用卫生级管件

（10）采用加热盘直接加热，调膏效果更高。

5、粉碎机：

（1）功率：≥2300w

（2）粉碎目数60-180目

（3）材质；SUS304不锈钢

6、烘干机：
（1）内胆材质：不锈钢

（2）容积：≥150L

（3）温度范围：室温+10-300℃

（4）功率：≥3000W

（5）分辨率：≥0.1℃

（6）高低温档：有

（7）定时范围：1-9999分钟

7、光学显微镜：
（1）光学系统：无限远色差矫正光学系统, 齐焦距离≤45mm；支持明场和偏光观察。

（2）镜筒及目镜：三目镜筒，10X目镜，视野≥20mm，瞳距50mm～75mm；

（3）物镜：配备4x、10x、40x、100x四个物镜

4x： NA≥0.10, 工作距离≥26.2mm ；

10x：NA≥0.22, 工作距离≥7.8mm ；

40x：NA≥0.65, 工作距离≥0.31mm ；

100x：NA≥1.25, 工作距离≥0.1mm ；

（4）载物台：安全载物台，无暴露齿条，边缘圆滑设计，载物台行程≥26mm×76mm，载物台表面 185mm (前面 150mm) 宽 X 140mm 深；

（5）聚光器：具有支持4孔位滑动器（明场和相差环在一个滑动器上）的聚光器槽；

（6）照明：LED 照明，具备自动延时关闭功能，可在2小时不使用后自动关闭电源；

（7）机身设计：

① 银离子镀膜，可以抑制细菌生长。有助于防止通过显微镜表面接触而发生的疾病传播，并有助于形成更健康的实验室环境；

②机身集成usb供电接口。

（8）相机：

①物理像素：≥2000万

②相机帧率：≥67fps

③软件功能：可拍照、录像，测量，数据可导出Excel，支持实时景深融合、实时图像拼接、实时锐化。

